# 三相表自动化调校检定线方案需求（国网南网适配版）

目录

三相表自动化调校检定线方案需求（国网南网适配版）	1

一、LCD图像识别专机	2

核心订制需求	2

二、自动耐压设备	3

核心订制需求（适配国网南网+产能+MES对接）	3

三、自动调校设备	4

核心订制需求	4

四、自动误差检验设备	5

核心订制需求	5

五、载波测试设备	6

核心订制需求	6

六、跳合闸检验设备	7

核心订制需求	7

七、设参设备	8

核心订制需求	8

八、核参设备	8

核心订制需求	8

九、铭牌与电子标签自动安装设备	9

核心订制需求	9

十、成品外观检查专机	11

核心订制需求	11

十一、整体线体整合说明	12

线体流程	12

联动控制	12

产能适配	13

安全保障	13

MES系统全面对接要求	13

十二、人机交互与操作需求	14

交互界面要求	14

操作便捷性要求	14

操作规范与适配性	15

十三、售后与运维需求	15

售后保障需求	15

运维管理需求	16

十四、合规性需求	17

标准合规	17

安全合规	17

数据合规	18

资质合规	18

验收依据	18

本方案针对国南网三相电能表（含智能型可扩展海外产品）生产测试需求，订制一套集成多环节检测、调校、测试功能、设核参以及视觉的自动化生产线，核心满足目标产能≥150只/小时，全面适配国南网相关技术标准及产品规格，所有设备均实现与公司MES系统实时对接，全程上传制程数据，确保生产测试可追溯、可管控，以下为各设备详细订制需求。

# 一、LCD图像识别专机

## 核心订制需求

- 功能适配：严格遵循国南网三相表LCD显示标准，自动识别表计LCD显示屏的显示内容、清晰度、字符完整性，精准判定缺划、错显、漏显、亮度异常、对比度不达标等问题，同时识别屏幕表号、计量常数、电压等级等关键参数，与MES系统下发的国南网标准参数比对，杜绝显示类不合格产品流入下一环节，适配国网南网不同规格三相表的LCD显示模板。

- 产能保障：单台表识别耗时≤2.5秒，支持连续批量检测，无停机间隔，适配150只/小时整体产能要求，具备多表位并行识别能力，可根据线体速度动态调整识别节奏。

- MES对接要求：实时与MES系统联动，上传每台表的识别时间、表号、识别结果（合格/不合格）、异常类型（缺划/错显等）、检测人员（自动关联）等制程数据；接收MES系统下发的国南网不同表型的LCD识别标准参数、合格阈值，支持数据双向交互；当识别异常时，立即向MES系统反馈，同步触发线体分流指令，同时留存异常数据用于追溯。

- 适配性细节：兼容国南网主流三相表LCD屏幕（尺寸30mm-80mm），可自定义导入国南网不同表型的识别模板，支持屏幕背光亮度、对比度的自动检测，符合国南网对表计显示清晰度的验收标准，同时适配国南网智能表的中文显示、符号标识识别需求。

- 辅助功能：自动记录识别日志，日志数据同步上传MES系统，支持按表号、批次、检测时间在MES系统中查询；具备自我校准功能，校准数据同步上传MES，确保识别精度长期稳定，识别精度满足字符识别准确率≥99.9%，缺划、错显识别灵敏度≥99.7%。

# 二、自动耐压设备

## 核心订制需求（适配国南网+产能+MES对接）

- 功能适配：严格按照国南网三相表耐压测试标准（符合国家能源局发布的智能电能表系列标准及JJG电力检定规程），自动对表计电源端、负载端、接地端进行耐压测试，检测绝缘性能，判定绝缘击穿、漏电等安全隐患，确保表计在额定电压及过压环境下的使用安全性，适配国南网不同电压等级（10kV、0.4kV）三相表的测试需求，测试流程符合国南网检定规范且具备异常检测与判定功能。

- 产能保障：单台表测试耗时≤3秒，支持多表位并行测试，自动完成表计夹紧、测试点位切换、松夹动作，无人工干预间隔，适配150只/小时产能要求，测试完成后快速衔接下一环节，无停滞时间。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的测试数据，包括表号、测试电压、漏电流、测试时间、测试结果（合格/不合格）、异常反馈（漏电/击穿等）；接收MES系统下发的国南网耐压测试参数（测试电压、测试时间、漏电流阈值），支持参数一键同步；测试异常时，立即上传异常信息至MES，触发线体分流，同时留存测试曲线、异常数据，便于MES系统追溯查询，实现测试数据与生产批次的精准关联。

- 适配性细节：测试电压范围AC 0-5kV，连续可调，精度≤±1%，漏电流检测范围0-10mA可调，符合国网南网对不同规格三相表的耐压测试要求；具备高压安全防护功能，防护状态数据同步上传MES系统，确保作业安全，同时配备电压短路自动保护功能，保护状态实时反馈至MES。

- 辅助功能：自动存储测试数据，数据可通过MES系统导出、查询，支持按批次、表号统计测试合格率；具备测试参数记忆功能，可保存国南网不同表型的测试参数模板，调用时同步上传MES系统备案，支持与MES系统的计量生产调度平台数据互通。

# 三、自动调校设备

## 核心订制需求

- 功能适配：严格遵循国南网三相表计量精度标准（有功0.2s级、0.5s级，无功2级），针对表计计量精度进行自动化调校，模拟轻载（5%Ib）、额定负载（100%Ib）、过载（120%Ib）等国南网要求的工况，采集表计计量数据，与高精度标准源（精度≤0.05级）数据比对，自动调整表计内部增益、相位等参数，确保计量精度符合国南网验收标准，同时具备DL/T 645、DL/T 698通信规约参数设置功能，可根据国南网不同表型需求，自动完成645与698相关参数的设置、调试，适配有功、无功计量的调校需求，支持双向计量调校功能，贴合智能电网建设要求。

- 产能保障：单台表调校耗时≤12秒，支持多表位并行调校，自动完成负载工况切换、数据采集、参数调整，无人工干预，适配150只/小时产能要求，调校完成后自动衔接误差检验环节，实现流程无缝衔接，参考三相电能表检定装置的高效调校特性。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的调校数据，包括表号、调校前误差值、调校后误差值、标准源数据、负载工况、调校时间、调校人员（自动关联）；接收MES系统下发的国南网调校标准、误差阈值、负载工况参数，支持参数实时更新；调校不合格时，上传异常信息至MES，触发重新调校或分流指令，同时留存调校记录，实现全流程追溯，调校数据可对接MES系统的计量生产调度平台。

- 适配性细节：标准源精度≤0.05级，符合国南网计量标准，支持分相调节、谐波叠加测试（2-21次谐波），适配国南网不同规格三相表的调校需求；具备调校参数自动保存功能，可追溯每台表的调校历史，支持与误差检验设备的数据联动，调校数据同步共享至误差检验环节，参考交流采样变送器校验仪的高精度调校技术。

- 辅助功能：自动生成调校报告，报告数据同步上传MES系统，支持按批次、表号查询；具备自我校准功能，校准结果上传MES，确保调校精度长期稳定，支持远程升级调校程序，升级记录同步留存至MES系统。

# 四、自动误差检验设备

## 核心订制需求

- 功能适配：作为调校后的精度验证环节，严格遵循国南网三相表误差检验标准，自动检测表计在轻载、额定负载、过载、不同功率因数（0.5感性、1.0）等国南网要求的工况下的计量误差，对比标准源数据（精度≤0.05级），判定计量精度是否符合要求；同时具备DL/T 645、DL/T 698通信规约参数核对功能，自动读取表计内645与698相关参数，与MES系统下发的标准参数进行比对，确保参数设置准确无误，杜绝调校不合格、645/698参数不符的产品流出，适配国网南网不同精度等级三相表的误差检验需求，支持单相、三相二线、三相三线、三相四线有功和无功电能表误差的自动检测。

- 产能保障：单台表误差检测耗时≤10秒，支持多表位并行检测，自动切换检测工况，无人工干预，适配150只/小时产能要求，与自动调校设备无缝联动，调校完成后直接进入误差检验，无需人工转运，提升整体流程效率。

- 电能表可测量分相电压、分相（含零线）电流、总及各分相有功功率、无功功率、功率因数、频 率等运行参数，测量误差（引用误差）不超过±1%，各电参量测量范围应满足以下要求：

- 电压测量范围：具备辅助电源的电能表为0.05 Unom～1.2 Unom，不具备辅助电源的电能表为 0.6 Unom～1.2 Unom；

- 电流（含零线）测量范围：Imin～1.5 Imax；

- 有功功率测量范围：Unom×Ist～Unom×1.5 Imax；

- 无功功率测量范围：Unom×Ist～Unom×1.5 Imax；

- 频率测量范围：47.5Hz～52.5Hz；

- f) 功率因数的测量范围：0～±1。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的误差检测数据，包括表号、检测工况、误差值、标准源数据、检测结果（合格/不合格）、检测时间；接收MES系统下发的国网/南网误差合格阈值、检测工况参数，支持参数实时调整；检测不合格时，上传异常信息至MES，触发分流至重新调校环节，同时留存检测数据，便于MES系统追溯、统计合格率，检测数据可与调校数据关联存档。

- 适配性细节：误差检测范围±0.5%（可根据国南网标准调整），检测精度≤±0.02%，支持频率（45Hz-65Hz）、相位（0°-360°）的精准检测，符合国南网对误差检测的精度要求；具备误差数据自动分析功能，可识别系统性误差，同步上传MES系统，为生产优化提供数据支撑，参考电度表校验仪的高精度测量特性。

- 辅助功能：自动记录检测日志，日志数据同步上传MES，支持按批次、表号、检测工况查询；具备检测参数记忆功能，可保存国网、南网不同表型的检测参数模板，调用时同步上传MES备案，支持检测结果与表计批次信息的关联存档。

# 五、载波测试设备

## 核心订制需求

- 功能适配：严格适配国南网智能三相表载波通信标准，针对表计载波模块进行自动化测试，检测通信距离、通信速率、通信稳定性，验证表计与模拟集中器的通信成功率，判断载波模块是否正常工作，确保表计远程抄表、远程控制功能符合国网南网要求(满足0.7-1.2电压载波正常通讯)，支持国网南网主流载波频率（230MHz、500MHz），兼容国网南网通信规约。

- 产能保障：单台表测试耗时≤8秒，支持多表位并行测试，自动完成载波模块上电、通信连接、数据传输、指令响应等全流程测试，无人工干预，适配150只/小时产能要求，测试完成后快速衔接下一环节。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的载波测试数据，包括表号、载波频率、通信速率、通信成功率、测试结果（合格/不合格）、异常反馈（通信失败/不稳定等）、测试时间；接收MES系统下发的国网/南网载波测试标准、通信参数，支持参数实时同步；测试异常时，上传异常信息至MES，触发分流指令，同时留存通信日志，便于MES系统追溯查询，实现测试数据与表计通信模块信息的关联。

- 适配性细节：可模拟国网南网实际使用场景中的不同通信距离（0-1000米）、不同干扰环境，测试通信速率≥1200bps，通信成功率≥99.9%，符合国网南网对载波通信的可靠性要求；支持RS485通讯测试，可根据被测表通讯规约灵活调整测试参数，适配不同厂家生产的国网南网定制表。

- 辅助功能：自动生成载波测试报告，报告数据同步上传MES系统，支持按批次、表号查询；具备测试环境模拟参数可调节功能，可根据国网南网不同区域的通信环境需求调整测试参数，测试数据可对接MES系统的营销计量业务模块。

# 六、跳合闸检验设备

## 核心订制需求

- 功能适配：严格遵循国网、南网三相表跳合闸检验标准，自动检测表计跳合闸功能，模拟过流（1.2-10倍Ib）、过压（1.1-1.5倍Un）、欠压（0.5-0.9倍Un）等国南网要求的异常工况，验证跳合闸动作的准确性、灵敏性，检测跳合闸时间、动作可靠性，确保表计在异常情况下能及时切断电路，保障用电安全，适配国南网不同型号三相表的跳合闸机构，符合智能电能表安全防护要求。

- 产能保障：单台表检验耗时≤6秒，支持多表位并行检验，自动发送跳合闸指令、检测动作状态，(内置、外置、报警、电压等符合596标准)无人工干预，适配150只/小时产能要求，检验完成后自动松夹，衔接下一环节，无流程停滞。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的跳合闸检验数据，包括表号、模拟工况参数、跳合闸时间、动作可靠性、检验结果（合格/不合格）、异常反馈（延迟/不动作/误动作等）、检验时间；接收MES系统下发的国网/南网跳合闸检验标准、模拟工况参数，支持参数实时调整；检验不合格时，上传异常信息至MES，触发分流指令，同时留存动作曲线、异常数据，便于MES系统追溯，检验数据可与表计安全性能数据关联存档。

- 适配性细节：跳合闸时间检测精度≤10ms，动作可靠性≥99.8%，可自定义模拟工况参数，适配国网南网不同规格三相表的跳合闸要求；具备跳合闸机构保护功能，避免检验过程中损坏表计，保护状态同步上传MES系统，配备电流开路限压功能，确保检验安全。

- 辅助功能：自动记录检验日志，日志数据同步上传MES，支持按批次、表号查询；具备检验夹具可调节功能，适配不同型号国网南网三相表，检验参数可保存为模板，调用时同步上传MES备案，支持检验结果与表计安全认证数据的关联。

# 七、设参设备

## 核心订制需求

- 功能适配：严格按照国南网三相表参数设置标准，自动为表计写入预设参数，包括表号、计量常数、费率、电压等级、地址码、载波参数等国南网要求的关键参数，确保参数与国南网实际使用需求一致，参数写入后自动校验准确性，避免人工设参误差，适配国南网不同规格、不同表型的参数设置需求，符合智能电能表功能规范。

- 产能保障：单台表设参耗时≤4秒，支持多表位并行设参，自动切换设参接口，无人工干预，适配150只/小时产能要求，设参完成后自动衔接核参环节，实现设参、核参无缝联动。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的设参数据，包括表号、设参项目、设参值、设参时间、设参校验结果、设参人员（自动关联）；接收MES系统下发的国网/南网参数模板、待设参数据（表号、地址码等），支持参数一键下发、批量设参，实现与MES系统的数据中台同步；设参错误时，上传异常信息至MES，触发重新设参指令，同时留存设参记录，便于MES系统追溯，设参数据可对接MES系统的ERP模块，实现生产数据一体化管理。

- 适配性细节：支持RS485、红外、载波等多种设参接口，可根据国网南网不同表型切换，可预设多组国南网参数模板，支持参数导入、导出，适配不同规格表计；设参校验准确率100%，确保参数写入无误，符合国南网对表计参数的标准化要求。

- 辅助功能：自动记录设参日志，日志数据同步上传MES，支持按批次、表号查询设参历史；具备参数修改记录功能，修改后的数据同步上传MES备案，防止参数误改，支持远程更新参数模板，更新记录留存至MES系统。

# 八、核参设备

## 核心订制需求

- 功能适配：作为设参环节的验证步骤，严格遵循国网、南网三相表参数核验标准，自动读取表计内已写入的所有参数，与MES系统下发的国网/南网标准参数进行全面比对，检测参数完整性、准确性，杜绝参数缺失、错写、漏写等问题，确保表计参数符合国网南网使用要求，为后续调检环节提供基础，适配国网南网不同表型的参数核验需求。

- 产能保障：单台表核参耗时≤2秒，支持多表位并行核参：自动扫描、自动完成参数读取、比对，无人工干预，适配150只/小时产能要求，核参完成后自动分流（合格进入下一环节，不合格反馈至设参环节），提升流程效率。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的核参数据，包括表号、核参项目、读取参数值、标准参数值、核参结果（合格/不合格）、异常反馈（参数缺失/错写等）、核参时间；接收MES系统下发的国网/南网标准参数、核参合格标准，支持参数实时同步；核参不合格时，上传异常信息至MES，触发重新设参指令，同时留存核参记录，实现设参、核参闭环管理，核参数据与设参数据在MES系统中关联存档，便于追溯。

- 适配性细节：核参范围覆盖表号、计量常数、费率、电压等级、地址码、载波参数等所有国网南网要求的设参项目，核参精度100%，可快速识别参数缺失、错写、漏写等异常，适配国网南网不同规格表计的参数核验需求，支持参数比对结果的自动分析，异常参数可高亮标注并同步至MES系统。

- 辅助功能：自动记录核参日志，日志数据同步上传MES，支持按批次、表号查询核参历史；具备核参结果统计功能，统计数据同步上传MES，便于生产质量分析，支持与设参设备的数据联动，核参异常信息可快速反馈至设参设备，实现闭环调校。

- 铭牌与电子标签

## 核心订制需求

- 功能适配：严格遵循国网、南网三相表铭牌安装标准，自动完成铭牌的精准抓取、定位、安装，确保铭牌安装到表内指定位置，安装牢固、无歪斜、无松动，贴合表内结构，符合国网南网对铭牌安装的标准化要求；安装完成后，自动抓取电子标签并精准粘贴在铭牌背面，粘贴平整、无气泡、无褶皱，粘贴位置偏差≤0.5mm；粘贴前，自动感应电子标签号（支持RFID感应识别），并与当前安装的铭牌号进行自动比对，确保电子标签号与铭牌号完全一致，比对不一致时立即停止操作，杜绝错贴、漏贴、混贴问题，适配国网南网不同规格三相表的铭牌尺寸及安装位置要求。

- 产能保障：单台表完成铭牌安装、电子标签感应比对、标签粘贴全流程耗时≤7秒，支持多表位并行作业，自动完成铭牌上料、抓取、安装、标签感应、比对、粘贴、下料全流程，无人工干预，适配150只/小时整体产能要求，与核参设备、外观检查专机无缝联动，核参合格后直接进入铭牌安装环节，安装完成后衔接外观检查专机，确保流程顺畅无停滞。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的铭牌安装及电子标签相关制程数据，包括表号、铭牌号、电子标签号、标签感应时间、号段比对结果（一致/不一致）、铭牌安装时间、安装结果（合格/不合格）、标签粘贴结果（合格/不合格）、异常反馈（号段不符/安装歪斜/标签粘贴不良等）、操作人员（自动关联）；接收MES系统下发的国网/南网铭牌安装标准、铭牌号与电子标签号对应清单、安装位置参数、比对阈值等，支持参数实时同步；当出现号段比对不一致、安装不合格、标签粘贴不良等异常时，立即上传异常信息至MES系统，触发线体分流指令，同时留存异常数据及操作记录，便于MES系统追溯、排查问题，实现铭牌安装、标签粘贴全流程可追溯，数据与表计批次信息关联存档。

- 适配性细节：支持国网南网不同规格、不同型号三相表的铭牌及电子标签适配，铭牌抓取、安装机构可灵活调节，适配不同尺寸铭牌（范围：50mm×30mm-80mm×50mm）；电子标签感应距离≤5mm，感应准确率≥99.9%，号段比对响应时间≤0.3秒，确保比对精准高效；具备铭牌及电子标签缺料检测功能，缺料时立即触发声光报警并上传MES系统，提醒操作人员补料，避免线体停机；粘贴机构具备防粘功能，防止电子标签粘连、错贴，符合国网南网对表计标识的规范化要求。

- 辅助功能：自动记录铭牌安装及电子标签操作日志，日志数据（含铭牌号、电子标签号比对记录）同步上传MES系统，支持按表号、批次、操作时间、异常类型查询；具备铭牌及电子标签参数记忆功能，可保存国网、南网不同表型的铭牌安装参数、标签粘贴参数模板，调用时同步上传MES系统备案；支持铭牌安装精度、标签粘贴精度自我校准，校准数据上传MES系统，确保长期运行精度稳定；具备异常复位功能，异常处理完成后可一键复位，恢复正常作业，同步将复位信息上传MES系统。

# 十、成品外观检查专机

## 核心订制需求

- 功能适配：严格遵循国南网三相表外观验收标准（统一外观结构要求），通过机器视觉技术，自动检测表计外观质量，包括表壳破损、划痕、变形，接线端子完好性、无松动，封印完整性，标识（国网/南网LOGO、铭牌信息）清晰齐全，杜绝外观不合格产品流入市场，适配国网南网4种标准外观型式的三相表，符合智能电能表外观结构统一要求。

- 产能保障：单台表外观检测耗时≤3秒，支持多表位并行检测，自动完成表计多角度拍摄、检测，无人工干预，适配150只/小时产能要求，检测完成后自动分流，合格产品进入下一环节，不合格产品单独存放并标记。

- MES对接要求：实时向MES系统上传每台表的外观检测数据，包括表号、检测部位、检测结果（合格/不合格）、异常类型（划痕/破损/封印缺失等）、检测时间、检测人员（自动关联）；接收MES系统下发的国网/南网外观检测标准、异常判定阈值，支持标准实时更新；检测异常时，上传异常信息及外观照片至MES，触发分流指令，同时留存检测数据及照片，便于MES系统追溯、审核，检测数据可与表计外观验收标准关联存档。

- 适配性细节：检测精度达到划痕≥0.3mm可识别，破损、变形、松动识别准确率≥99.8%，可识别国网/南网LOGO、铭牌信息的清晰度、完整性，适配不同规格国网南网三相表的外观尺寸，支持表壳、接线端子、封印、标识的全部位检测，符合国网南网对表计外观的标准化要求。

- 辅助功能：自动记录外观检测日志，日志数据及异常照片同步上传MES，支持按批次、表号、异常类型查询；具备检测参数可调节功能，可根据国网南网外观标准更新检测参数，检测模板可自定义导入，支持与线体输送系统联动，实现表计自动定位、检测、分流的一体化衔接。

# 十一、整体线体整合说明

## 线体流程

上料(与流水线对接)→LCD图像识别专机→自动耐压设备→自动调校设备→自动误差检验设备→（预留人工装载波工位）→载波测试设备→跳合闸检验设备→铭牌与电子标签自动安装设备(含验证)→设参设备→核参设备→（预留人工安装铅封、绝缘片；贴侧条码、合格证工位）→成品外观检查专机→下料（合格/不合格分流），全流程自动化衔接，无人工转运，每个环节均设置缓冲机构，确保150只/小时产能稳定输出，流程顺序符合国网南网三相表生产测试规范。

## 联动控制

配备中央控制系统，实现所有设备的统一调度、参数设置、数据汇总，支持远程监控、故障报警、数据查询及导出；中央控制系统与MES系统实时联动，实现所有设备制程数据的集中上传、统一管理，支持数据双向交互（接收MES下发参数、上传设备运行及测试数据），可对接MES、ERP、WMS系统，采用数据中台技术对多源异构数据进行清洗、融合与建模，形成统一数据视图，实现生产、调检数据的一体化管理，贴合“整体式授权、自动化检定、智能化仓储、物流化配送”要求。

## 产能适配

单条线体产能≥150只/小时（按8小时工作制，日产能≥1200台），所有设备均按该产能标准设计，支持多表位并行作业，线体速度可根据生产需求动态调整；设备可灵活切换，适配国网、南网不同规格、不同型号的三相表（含智能型）调检，兼容国网南网4种标准外观型式的表计，支持表型快速切换，切换参数可通过MES系统一键下发。

## 安全保障

线体配备紧急停止按钮、防护围栏、漏电保护等安全装置，自动耐压设备、跳合闸检验设备设置安全隔离区域，避免操作人员接触高压、运动部件；安全装置状态实时上传MES系统，出现安全异常时，立即触发线体停机，并向MES系统发送报警信息，同时留存安全异常记录，保障作业安全，符合国网南网生产安全规范。

## MES系统全面对接要求

- 数据上传：所有设备的制程数据（测试/调校/设参/核参/检测结果、异常信息、设备运行状态、操作时间、操作人员等）实时上传MES系统，上传频率≤1秒/条，确保数据实时性、准确性，实现生产过程全程可追溯；

- 数据接收：所有设备可接收MES系统下发的参数（测试标准、调校阈值、参数模板、检测标准等），支持参数一键同步、批量更新，无需人工手动设置；

- 联动管控：MES系统可实时监控所有设备的运行状态，出现异常（设备故障、产品不合格）时，可通过中央控制系统触发线体分流、停机等指令，实现生产过程的智能化管控；

- 数据追溯：所有上传至MES系统的数据，可按订单号、工单号、表号、批次、时间、设备类型等维度查询、导出，支持生产质量分析、不合格产品追溯，可对接省级计量中心生产调度平台，实现计量业务自动化系统整合。

# 十二、人机交互与操作需求

## 交互界面要求

- 操作界面：配备工业级触摸显示屏（尺寸≥19英寸），界面布局简洁清晰、操作逻辑贴合国网南网生产操作习惯，采用中文显示，图标直观易懂，支持亮度、对比度可调，适应车间不同光照环境；界面分为设备控制区、参数设置区、数据显示区、报警提示区，各区域划分明确，便于操作人员快速定位操作功能，降低操作难度。

- 权限管理：支持多级权限划分（管理员、操作员、维护员），不同权限对应不同操作范围，管理员可进行全权限操作（参数修改、权限分配、系统设置等），操作员仅可进行日常启停、参数查看、异常反馈等基础操作，维护员可进行设备调试、故障排查等运维操作；权限设置同步上传MES系统备案，操作记录可追溯，防止违规操作，符合国网南网安全管理要求。

- 可视化展示：实时显示线体运行状态（运行/停机/故障）、各设备工作参数、产能统计、不合格品数量及异常类型，支持按时间段查询历史运行数据、异常记录，数据展示直观（图表+文字结合），便于操作人员快速掌握线体运行情况，同时支持数据一键导出，同步对接MES系统数据展示模块。

## 操作便捷性要求

- 一键操作：支持线体整体启停、单设备启停一键控制，具备参数一键同步（接收MES下发参数）、一键复位、一键紧急停机等功能，减少操作人员操作步骤，提升操作效率；针对国网南网不同表型切换，支持参数模板一键调用，无需手动逐参数设置，适配快速换产需求。

- 异常提示：设备出现故障、产品检测不合格或参数异常时，界面立即弹出声光报警提示，明确显示异常位置、异常类型及处理建议，同时同步上传MES系统触发报警；报警信息可手动确认，确认后自动记录存档，便于后续追溯，确保异常及时处置，减少线体停机时间。

- 操作容错：具备操作容错功能，对误操作（如误按停机、误修改参数）进行弹窗提醒，需二次确认后方可执行，防止因误操作导致线体停机或设备损坏；参数修改后自动留存修改记录（修改人、修改时间、修改前后参数），同步上传MES系统，便于追溯。

## 操作规范与适配性

- 操作流程：制定标准化操作流程，界面内置操作指引（图文结合），引导操作人员按规范完成线体启停、参数设置、异常处理等操作，流程符合国网南网生产操作规范，降低新员工上手难度；操作指引可根据国网南网标准更新进行升级，同步上传MES系统备案。

- 环境适配：操作界面具备防尘、防水、防油污设计，触摸灵敏度高，可佩戴手套操作，适应车间复杂生产环境；显示屏具备防反光功能，确保操作人员在强光、弱光环境下均能清晰查看界面内容，保障操作准确性。

- 辅助操作：支持远程操作功能，管理员可通过中央控制系统远程查看线体运行状态、调整参数、处理轻微异常，无需现场操作；具备操作日志自动记录功能，所有操作（启停、参数修改、异常处理等）均同步上传MES系统，形成完整操作档案，便于国网南网验收及生产管理追溯。

# 十三、售后与运维需求

## 售后保障需求

- 响应时效：依托覆盖全国的服务网络，建立多通道服务窗口，提供7×24小时全天候售后响应，接到故障报修后，1小时内完成远程故障诊断，本地网点（覆盖全国75个网点）2小时内上门服务，异地48小时内上门，确保故障快速处置，最大限度减少线体停机损失，非停机计划减少70%以上。

- 质保服务：整体线体及所有设备质保期≥1年，质保期内免费提供维修、更换损坏零部件（人为损坏除外）、软件升级、技术支持等服务；质保期结束后，可提供定制化延保服务，涵盖预防性维护、备件供应、维修与检测等，保障线体长期稳定运行，降低运维成本。

- 备件服务：建立全国五大备件基地，长期稳定供应新件与维修件，核心零部件（如标准源、检测模块、通信模块等）储备充足，确保备件最快速度交付，避免因备件短缺导致线体长期停机，同时提供备件回购、以旧换新服务，优化客户成本。

- 技术培训：提供分层级技术培训（初级、中级、高级），涵盖线体操作、设备调试、日常维护、故障排查等内容，可根据客户需求定制培训方案，确保客户操作人员、维护人员熟练掌握相关技能；培训后提供技术考核，考核合格后方可上岗，同时提供后续技术复训服务。

- 升级改造：质保期内免费提供软件升级服务，同步适配国网、南网最新标准及MES系统升级需求；质保期后，可根据客户生产需求，提供线体升级改造方案，相比采购新设备更具成本优势，助力客户优化财务预算，适配产能提升、表型更新等需求。

## 运维管理需求

- 日常运维：提供详细的线体及设备日常运维手册，明确每日、每周、每月、每季度运维流程及标准，包括设备清洁、参数校准、部件检查、润滑保养等，指导客户开展日常运维工作，通过预防性维护提升设备可靠性，减少故障发生，增强设备可维修性。

- 远程运维：中央控制系统具备远程监控、远程调试功能，运维人员可远程实时查看线体运行状态、设备参数、故障信息，远程协助客户排查简单故障、调整参数，无需上门即可完成基础运维操作，提升运维效率，降低运维成本。

- 故障管理：建立故障分级管理机制，对轻微故障、一般故障、重大故障进行分类处置，明确处置流程及时限；线体及设备出现故障时，自动记录故障信息（故障类型、发生时间、影响范围等）并同步上传MES系统，同时向售后团队发送报警信息，实现故障全程可追溯、可管控。

- 运维记录：要求运维人员详细记录每次运维操作（包括日常保养、故障维修、参数调整、软件升级等），记录内容同步上传MES系统，形成完整的运维档案，便于后续查询、分析，为线体优化、故障预防提供数据支撑，依托运维数据构建智能运维体系，实现精准保养、极速诊断。

- 运维团队支持：配备专业运维团队，提供长期技术支持，定期上门巡检（每季度至少1次），排查潜在故障隐患，优化运维方案；针对客户运维过程中遇到的问题，提供及时的技术指导，确保线体运维工作规范、高效开展，保障线体稳定高效运行，降低运维成本40%以上。

# 十四、合规性需求

# 标准合规

- 国网南网标准：整体线体及所有设备严格遵循国网、南网三相表生产、测试、验收相关标准，包括但不限于《智能电能表 第1部分：通用要求》《智能电能表 第2部分：型式规范》《智能电能表 第3部分：安装和使用要求》，以及DL/T 645、DL/T 698通信规约，确保所有操作、测试、调校流程符合国网南网规范，可通过国网南网相关验收。

- 国家及行业标准：符合国家能源局发布的智能电能表系列标准、JJG电力检定规程，以及自动化生产线、电气设备相关国家及行业标准（如GB/T 19001质量管理体系、GB 50057防雷接地标准、GB/T 2893.1安全色标准等），确保设备安全、环保、合规运行。

# 安全合规

- 电气安全：所有电气设备、线路符合国家电气安全标准，具备漏电保护、过载保护、短路保护、高压隔离等功能，接地电阻符合规范要求，避免电气安全隐患；线体配备紧急停止按钮、防护围栏等安全装置，标识清晰、规范，符合安全色标准，确保操作人员人身安全。

- 操作安全：制定规范的操作流程及安全管理制度，明确操作人员岗位职责、操作规范、安全注意事项，避免违规操作导致的设备损坏或人员安全事故；所有安全装置状态实时上传MES系统，出现安全异常时，立即触发线体停机并报警，留存安全异常记录，便于追溯。

# 数据合规

- 数据采集与存储：所有设备采集的制程数据、测试数据、运维数据、安全数据等，均符合国家数据安全相关法规，数据采集合法、合规，存储安全、可追溯；数据存储期限≥3年，满足国网南网数据追溯要求，同时具备数据备份、恢复功能，防止数据丢失。

- 数据交互合规：与MES系统、ERP系统、WMS系统及省级计量中心生产调度平台的数据交互，符合国网南网数据交互标准及国家数据隐私保护相关规定，确保数据传输安全、不泄露，不泄露客户生产数据、表计测试数据等敏感信息。

# 资质合规

- 设备资质：所有设备均需提供合法有效的生产资质、检验报告、合格证书，核心检测部件（如标准源、耐压测试仪等）需具备国家认可的计量检定证书，确保设备质量合规、性能达标，可通过国网南网相关资质审核。

- 服务资质：售后、运维团队需具备相应的技术资质，操作人员、维修人员需持证上岗，确保服务质量合规、专业，符合国网南网对技术服务的相关要求，同时提供原厂核心资源支撑的维保服务，确保服务品质。

- 验证依据

- 电气原理图

- PLC控制程序

- 气路布置图

- 专机装配图

- 线体平面布局图

- 网络布置图

- 专机设备总装图

- 软件说明文件

- 点检操作规程

- 专机维护操作规程

- 电气配线图（考虑强电和弱电）

- 安装，操作及维修说明书，说明书包含设备的保养项目详单，并可根据详单完成保养材料采购，保养计划编制，保养质量控制；

- 提供所用主要设备清单（细化到扫描类）；

- 提供设备相关部件易损件清单及更换方法详细说明。