- 2025版单相、三相检验装置台体技术要求

- 要求：

- 一、单相检验装置

1.协议兼容(645/698/IR46)（各协议均自带显示标识码）
2.火线零线能人工选择/自动切换/双回路
3.各表位压接、顶针通讯（接线通讯）（光电头通讯）（预留5V接口）
4.线路易切换（例：正常1-2火线，可切换为1-4火线）
5.能在设备上进行跳合闸（表位单独继电器）/能抄读各种型号载波
6.能自动监测源输出
7.基本误差（起动试验、潜动试验、基本误差、重复性试验、常数校核、走字试验、一致性试验、多功能测试、通讯类测试、设置类测试、误差类测试、费控类测试、其它类测试等等）检测功能，单步和全自动的规程校验，方案可以任意设置：（预热时间、起动电流和时间、潜动试验和时间、有功、无功；分元、合元；电流负载；功因；检验圈数；自动测试采样次数；误差下限；误差上限；变差范围）；可同时检定相同规格、不同常数的各种单相电能表；可对潜动、起动、基本误差、 标准偏差、变差等检定项目实行全自动检定，还可自由选点，确定检定方案；断电续校保存功能，重新启动校验时可以恢复原来保保存的数据；（检测项目可选自动计算公式，例如起动、潜动等等）

8.配置 WIN10 64 位的测试软件，能控制装置实现对各种电能表的自动测试；
9.可进行电压、频率、谐波、逆相序等影响量引起的改变量的测定且可保存导出数据；
10.装置在电压短路、电流开路时具有自动保护、声光报警、故障定位等功能，带上电工作状态指示灯；
11.谐波功能：输出 2-21 次谐波，谐波的幅值和相位可调节，3、5、7 次谐波可叠加，累积含量≤ 40%，具有导通角控制和次谐波功能；
12.自热影响试验；
13.操作方式：可采用台体键盘操作或 PC 机联机操作，可APP监控；
14.不挂表表位不选表即可，无需短接；
15.有报警指示，排除后可一键复位报警指示；（异常/报警表位亮红灯提示）
16.表位通讯/检测等一对一控制；
17.数据导出/追溯（可通过多种方式查询；导出的数据包含检测值及检测方案及检测方案需求，例：通过表号查表的精度，需能查到所有误差点、误差点的上下限、误差点圈数、次数、误差点检测时间）（数据可通过多种方式呈现、横向、竖向，一表号带关联所有数据、一表号一项数据）
18.自带国标/国际检定方案（不能做修改，只能复制）
19.可在手机或其它电脑端进行一些简单的控制操控
20.标准表、信号源、功放等等集合在表架上，不建议再单独做一个源
21.有转移数据接口（例如可连接MES，自动上传检测数据）
22.配多功能电流柱子，适应多种滑块，均不需打螺钉，压接即可；另，电能表接线类均能实现压接，但接线口及线均需保留。
23.配载波模块及抄控器、测试软件（适用多种模块）（青岛东软,青岛鼎信,力合微,前景无忧,溢美四方,中电华瑞,上海欣影,深圳国电,中科国源,北京智芯,北京飞利信,岱微双模,江苏芯云,上海至勍等等）
24.单相48表位/三相等电位(32表位)(需沟通架子方式)
25.满足JJG596-2026的规程
26.满足最新版标准

- 27.满足端子测温功能

- 三相电能表检验装置
1.协议兼容(645/698/IR46)（各协议均自带显示标识码）
2.火线零线能人工选择/自动切换/双回路
3.各表位压接、顶针通讯（接线通讯）（光电头通讯）（预留5V接口）
4.线路易切换（例：正常1-2火线，可切换为1-4火线或其它）
5.能在设备上进行跳合闸（表位单独继电器）/能抄读各种型号载波
6.能自动监测源输出
7.基本误差（起动试验、潜动试验、基本误差、重复性试验、常数校核、走字试验、时间（时刻）示值误差、电能示值组合误差、需量误差、剩余电能量（金额）递减准确度、一致性试验、多功能测试、通讯类测试、设置类测试、误差类测试、费控类测试、其它类测试等等）检测功能，单步和全自动的规程校验，方案可以任意设置：（预热时间、起动电流和时间、潜动试验和时间、有功、无功；分元、合元；电流负载；功因；检验圈数；自动测试采样次数；误差下限；误差上限；变差范围）；可同时检定相同规格、不同常数的各种单相电能表；可对潜动、起动、基本误差、 标准偏差、变差等检定项目实行全自动检定，还可自由选点，确定检定方案；断电续校保存功能，重新启动校验时可以恢复原来保保存的数据；（检测项目可选自动计算公式，例如起动、潜动等等）
8.配置 WIN10 64 位的测试软件，能控制装置实现对各种电能表的自动测试；
9.可进行电压、频率、谐波、逆相序等影响量引起的改变量的测定且可保存导出数据；
10.装置在电压短路、电流开路时具有自动保护、声光报警、故障定位等功能，带上电工作状态指示灯；
11.谐波功能：输出 2-21 次谐波，谐波的幅值和相位可调节，3、5、7 次谐波可叠加，累积含量≤ 40%，具有导通角控制和次谐波功能；
12.自热影响试验；
13.操作方式：可采用台体键盘操作或 PC 机联机操作，可APP监控；
14.不挂表表位不选表即可，无需短接；
15.有报警指示，排除后可一键复位报警指示；（异常/报警表位亮红灯提示）
16.表位通讯/检测等一对一控制；
17.数据导出/追溯（可通过多种方式查询；导出的数据包含检测值及检测方案及检测方案需求，例：通过表号查表的精度，需能查到所有误差点、误差点的上下限、误差点圈数、次数、误差点检测时间）（数据可通过多种方式呈现、横向、竖向，一表号带关联所有数据、一表号一项数据）
18.自带国标/国际检定方案（不能做修改，只能复制）
19.可在手机或其它电脑端进行一些简单的控制操控
20.标准表、信号源、功放等等集合在表架上，不建议再单独做一个源
21.有转移数据接口（例如可连接MES，自动上传检测数据）
22.配多功能电流柱子，适应多种滑块，均不需打螺钉，压接即可；另，电能表接线类均能实现压接，但接线口及线均需保留。
23.配载波模块及抄控器、测试软件（适用多种模块）（青岛东软,青岛鼎信,力合微,前景无忧,溢美四方,中电华瑞,上海欣影,深圳国电,中科国源,北京智芯,北京飞利信,岱微双模,江苏芯云,上海至勍等等）
24.单相24表位/三相等电位(16表位)(沟通架子方式)
25.满足JJG596-2026规程
26.满足最新版标准

- 27.满足端子测温功能